广汉市中医医院

双排螺旋CT机球管采购项目

采

购

文

件

广汉市中医医院

2022年4月

目   录

第一章	询价邀请函	2

第二章	货物的详细说明	3

第三章	报价商背景资料	12

第四章	报价书	13

第五章	合同	14

第一章  邀请函

广汉市中医医院拟对以下项目进行院内公开采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加。

- 采购项目编号:GHSZYYY20220005

- 项目名称：广汉市中医医院双排螺旋CT机球管采购项目

三、使用科室:城东放射科

四、采购方式：竞争性磋商（院内）

五、限价：19.2万元（超过限价为无效投标）

六、参加本次院内采购活动供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次院内采购活动前三年内，无重大违法违规记录，无商业贿赂不良记录。

八、报名时间、地点：

2022年4月22日至4月27日，每天上午8：30—17:30（法定假日除外）报名截止4月27日17:30，需准备以下报名材料的复印件(加盖公章)：

1.营业执照副本

2.供应商法定代表人对授权代表的授权书及法定代表人、授权代表的身份证复印件

报名方式：将报名表（见附表）及报名材料打包压缩后发至邮箱：  303251844@QQ.com

联系部门：广汉市中医医院招投标办

联系人：曾先生

电话：0838-5222656

详细地址：四川省广汉市东西大街西二段147号

报名材料经审核合格后，该项目采购文件将以电子版发送至报名表上预留的电子邮箱内，请注意查收。

九、递交比选文件截止时间：

比选文件必须在比选截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次比选不接受邮寄的比选文件。（文件接收时间：2022年4月22日 - 2022年4月28日14:30）

十、开标地点：广汉市中医医院城东病区五楼学术厅，详细地址：四川省广汉市武昌路北二段102号

十一、开标时间：2022年4月28日15点

- 货物的详细说明

2.1 详细说明

2.1.1项目的基本情况

更好落实新项目开展。

2.1.2项目区的自然条件

2.1.3拟采购货物的情况

2.1.3.1为了确保广汉市中医医院设备采购项目开展顺利实施，早日落实项目的执行，现将该项目进行询价采购。

### 2.1.3.2 所遵循的标准和质量保证

2.1.3.2.1 投标人提供的所有购买广汉市中医医院双排螺旋CT机球管采购项目，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明，并提供产品质量体系认证证书（含国内、国际认证）（如果有的话）。

2.1.3.2.2 投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定，同时符合相应的国家标准，行业标准和国际标准。

2.1.3.2.3 投标人所提供的货物的设计、制造、产品性能，材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。

2.1.3.2.4 投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。

### 2.1.3.3 技术支持和服务

2.1.3.3.1 计划：在合同生效后的7天内，卖方应向买方提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，对买方人员的培训计划等。

### 2.1.3.4验收测试

2.1.3.4.2 双排螺旋CT机球管验收：

2.1.3.4.2.1 双排螺旋CT机球管交货到合同指定地点后，卖方应会同买方验收清点交付设备的包装、数量和外观，经质量验收合格的设备运往现场安装使用，不合格的设备由卖方负责更换，由此造成的一切费用均由卖方承担，这种验收不免除卖方的任何责任。

2.1.3.4.2.2 双排螺旋CT机球管验收时由买方和卖方共同组成的验收工作组，按合同要求对所提供的设备数量、质量、性能和安装进行验收。

验收的具体方法和程序由买卖双方另行商定，双排螺旋CT机球管验收合格后，须经买方签字确认。

注：试剂设备药品验收等事项以正式合同约定的条款为准。

2.1.3.5交货时间及地点

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双排螺旋CT机球管 | 1台 | 合同签订后15个工作日内 | 广汉市中医医院 |

2.1.3.6.1引用技术标准和规范

本项目所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。

主要包括：

双排螺旋CT机球管

1、提供投标型号球管的原版技术白皮书，且以下应标参数均以此技术白皮书为准；

2、最大额定电压140KV;

▲3、球管重量＞53kg，＜55 kg；

4、存贮温度范围：-20摄氏度至80摄氏度；

5、存贮湿度范围：10%-95%；

6、阳极最大散热率：≧500KH/Min；

▲7、热容量：1.43兆焦（2.0MHU）；

8、焦点0.7毫米*0.6毫米；

9、阳极转速≥8000转/分；

10、阳极最大冷却率:6.2千瓦 (8,680 HU/sec)；

11、阳极最大连续散热率：325KHU/MIN ；

12、靶面倾角7度；

13、阳极靶面直径≥135mm；

▲14、焦点最大可持续时间要求≥28.5S；

15、装机使用CT图像清晰，满足临床诊断效果。

▲16、投标人保证产品是原装产品正规渠道，出具正规来源证明承诺函。

| 2.1.3.6、2质量要求及售后服务 |
| --- |
|  | 一年或使用十二万秒次内损坏（先到为准），公司免费更换一只全新 同型号球管，更换后的球管质保条件与前只累加。 |
|  | 同型号球管，更换后的球管质保条件与前只累加。 |

## 2.1.3.6、3商务要求：

1、投标人需具备医疗器械经营许可证，具有相关经营范围。

2、接到医院通知后，产品三个工作日内安装到位。

3、付款方式：验收合格后支付90%，质保期满后支付10%。

4、球管安装后，要求图像质量达标，并获得科室认可，否则医院有权无条件退货，并将合同作废，终止项目，供应商需赔偿医院停机带来的损失。

5、供应商需在中标后存放一只备用球管于科室，且备用球管要求图像质量达标，并获得科室认可，质保期满后退回，否则医院有权无条件退货，并将合同作废，终止项目。

2.1.3.7服务要求

2.1.3.7.1人员培训、技术服务内容

2.1.3.7.2售后服务要求：

2.1.3.7.3包装要求及运输方式，按相关要求执行。

2.1.3.8供货人及供货产品要求

2.1.3.8.1在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2.1.3.8.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3.8.3有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.1.3.8.4本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

2.1.3.8.5经销商必须具备的资格：(1) 经销商必须具有医疗器械经营企业许可证； （2）企业法人营业执照、（3）供货商的廉洁销售的承诺; 生产厂家必须具备的资格：(1)企业法人营业执照；(2)医疗器械生产企业许可证；（4）产品的医疗器械注册证。2.1.3.8.6本次询价采购不接受联合体的投标。

2.2投标文件装订顺序

2.2.1封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2.2.2目录

2.2.3报价一览表（格式见第四章报价书）

2.2.4投标产品的品牌、型号

2.2.5生产企业资质（营业执照、医疗器械生产许可证、税务登记证、组织机构代码证）复印件

2.2.6生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

2.2.7生产厂家资质

2.2.8推荐产品注册证（一类、二类备案凭证）

2.2.9投标公司营业执照（三证合一复印件）

2.2.10投标公司经营许可证（复印件）

2.2.11法定代表人授权书暨经办人授权书（格式见附件1），法定代表人、经办人身份证（复印件）

2.2.12如有产品质量和企业管理体系认证，请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

2.2.13如属于阳光挂网产品的需提供挂网流水号及证明资料

2.2.14如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

2.2.15如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

2.2.16产品彩页资料

2.2.17证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件

2.2.18售后服务承诺书

2.2.19其它需要提供的证明文件

2.2.20封底

注：

1、投标文件要求：正本一份，副本二份，，并注明正本和副本字样，并进行密封，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份（单独密封），投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

2、请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

3、以上投标资料正本需加盖投标人鲜章。

第三章   报价商背景资料

3.1（报价商在此必须向买方真实提供如下材料，其中包括：营业执照。

第四章  报价书

4.1                    报价表（加盖公章）

| 编号 | 货物 名称 | 规格 要求 | 生产 厂家 | 数量 | 单价 | 复价 | 交货 时间 | 交货 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  评分标准

本次招标按照综合评分法，具体参照下表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经 济 类 | 报价 30% | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值 |  |
| 2 | 技 术 类 | 技术、商指 标和采购合同主要条款44% | 44 | 技术商务指标和采购合同主要条款与招标文件要求有负偏离的，带▲号的重要参数有负偏离的每一项扣5分,其他一般参数有负偏离的每一项扣2分，直至此项分值扣完为止。 | 以投标文件为准，重要参数应提供厂家彩页、白皮书等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。 |
| 3 | 其 他 类 | 投标人履约能力及综合实力12% | 12 | 1.2015年至今的投标人类似业绩：有一份得4分，最多得12分。无类似业绩不得分 （需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章） |  |
| 4 | 其 他 类 | 投标人售后服务能力12% | 12 | 投标人能够响应投标文件中售后服务要求，最高得12分，部分满足酌情扣分，不能满足不得分。 |  |
| 5 | 其 他 类 | 投标文件的 规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

合   同

本合同于    年   月  日，在广汉市医医院（地点）由广汉市中医医院（买方名称）（以下简称“买方”）和             卖方名称）（以下简称“卖方”）按下述条款签署。

合同文件

- 本合同书

- XXX采购投标文件及补充文件

合同价

本合同总金额为      元（大写         正以下简称“合同价”）。合同价的组成详见下表。合同有效期内合同价固定不变。

标准

| 编号 | 货物 名称 | 规格 要求 | 生产 厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1台 |  |  | 合同签订后15工作日内 |
| 合计： |  |  |

本合同下交付的货物符合招标文件第二章所述的标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本。

检查和试验

买方有权检查和/或试验货物，以确认货物符合招标文件第二章所列货物规格要求，并且不承担额外的费用。如果任何检查或试验的货物不能满足货物规格要求，买方可拒绝接受货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改，以满足货物规格要求。

质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号，含有设计和材料上的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。本质量保证在货物或其中任一部分（适用时）递交验收后的十二个月内有效。

付款

本合同下对卖方付款的方法和条件是：

- 交货验收合格后14个工作日内支付全款。

(b)买卖双方应通过直接的非正式协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从这种非正式协商开始后30天内买方和卖方仍不能友好解决合同争端，双方中的任一方可要求将争端提交仲裁机构仲裁或通过其他正式途径寻求解决的办法。

适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达（或寄达）对方的如下地址。

买方地址：广汉市东西大街西二段147号

卖方地址：

合同有效期

合同应在双方代表签字和买方收到卖方提交的履约保函后生效。本合同有效期至货物质量保证期满止。

买方名称并盖章:

卖方名称并盖章：

买方负责人签字：	    卖方负责人签字：

附件1

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“  ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。